2.821.037 РЭ
2.821.037 РЭ

[image: image1.jpg]qIIy

rennonpmusop © HI k

[IpeobpazoBaTeny TEPMOITEKTPHUICCKHE
TXA/THH-1292, TXA/THH-1592

2.821.037 PO

< ‘ PYKOBOI[CTBO I10 OKCILTyaTalluu





СОДЕРЖАНИЕ

3ВВЕДЕНИЕ


31
ОПИСАНИЕ И РАБОТА


31.1
Назначение изделия


41.2
Технические характеристики


51.3
Комплектность изделия


61.4
Устройство и работа


61.5
Обеспечение взрывозащищенности ТП


71.6
Маркировка и пломбирование


81.7
Упаковка


82
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ


82.1
Эксплуатационные ограничения


92.2
Подготовка изделия к использованию


102.3
Обеспечение взрывозащиты при монтаже и эксплуатации


102.4
Действия персонала при возникновении возможных неисправностей


103
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ


114
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ


115
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


126
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


137
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


138
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ


139
УТИЛИЗАЦИЯ


14Приложение А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ИСПОЛНЕНИЯ




Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит     сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках преобразователей термоэлектрических ТХА/ТНН-1292, ТХА/ТНН-1592 (далее – ТП) выпускаемых по ТУ 311-00226253.026-2011, и содержит указания,             необходимые для их правильной и безопасной эксплуатации. 

Перечень исполнений, габаритные размеры, масса и пример записи при заказе приведены в Приложении А.

Перед эксплуатацией обслуживающий персонал должен внимательно ознакомиться с настоящим РЭ на изделие и пройти инструктаж по технике безопасности.

1
ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1
Назначение изделия

Преобразователи термоэлектрические ТХА/ТНН-1292, ТХА/ТНН-1592 используются в газотурбинных и паротурбинных установках на объектах теплоэнергетики для измерения контактным способом циклически               меняющихся и постоянных температур.
	Исполнения

термопреобразователей
	Измеряемая среда

	ТХА/ТНН-1292, 
ТХА/ТНН-1292-01, 
ТХА/ТНН-1292-02, 
ТХА/ТНН-1592,

ТХА/ТНН-1592-01,

ТХА/ТНН-1592-02
	Продукты сгорания жидкого или газообразного топлива в пульсирующем потоке, движущемся со скоростью до 170 м/с с давлением до 3,0 МПа, скорость изменения температуры измеряемой среды до 150 (С/мин

	ТХА-1292-03
	Перегретый пар в котлах ТЭЦ, в пульсирующем потоке со скоростью до 60 м/с при давлении до 25,5 МПа


ТП могут иметь исполнения:

–
общепромышленное;
–
взрывозащищенное с видом защиты «искробезопасная                  электрическая цепь».
ТП имеют обыкновенное исполнение группы Д3 по ГОСТ Р 52931-2008, при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60 (С, при этом верхнее значение температуры окружающего воздуха: 

– для ТП общепромышленного исполнения до плюс 85 (С;

– для ТП взрывозащищённого исполнения до плюс 80 (С.

1.2
Технические характеристики

	1.2.1
Условное обозначение исполнения ТП:
	см. стр.13, п.7

	1.2.2
Номинальная статическая характеристика (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:


для ТХА:







для ТНН:
	K

N

	1.2.3
Класс допуска ГОСТ Р 8.585-2001:
(нужное подчеркнуто)
	1

2

	1.2.4
Диапазон измеряемых температур (номинальная температура применения), (С:

	– для ТХА-1292,-01,-02, ТХА-1592,-01,-02:
	от 0 до +900

(+700)

	– для ТХА-1292-03:
	от 0 до +600 (+585)

	– для ТНН-1292,-01,-02, ТНН-1592,-01,-02:
	от 0 до +1000 (+800)

	1.2.5
Пределы допускаемых отклонений от НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 в диапазоне измеряемых температур должны составлять:

	а) для ТХА

класс допуска 1:
	

	– в диапазоне температур от – 40 (С до +375 (С
	±1,5 (С

	– при температуре св. +375 (С до +1000 (С
	±0,004t (С

	класс допуска 2:
	

	– в диапазоне температур от – 40 (С до +333 (С
	±2,5 (С

	– при температуре св. +333 (С до +1000 (С
	±0,0075t (С

	в) для ТНН

класс допуска 1:
	

	– в диапазоне температур от - 40(С до +375(С
	( 1,5 (С

	– при температуре свыше +375(С до +1000(С
	(0,004t(С

	класс допуска 2:
	

	– в диапазоне температур от - 40(С до +333(С
	( 2,5 (С

	– при температуре свыше +333(С до +1000(С
	(0,0075t(С

	(t – температура измеряемой среды, °С)


	1.2.6
Материал защитной арматуры ТП:

– для ТХА-1292-03:

– для остальных:
	сталь 12Х1МФ
сталь 15Х25Т

	1.2.7
Степень защиты от воздействия пыли и воды по по ГОСТ 14254-2015:
	IP66

	1.2.8
Показатель тепловой инерции, с:

– для ТХА-1292-03:

– для остальных:
	15

3

	1.2.9
Условное давление измеряемой среды, МПа:

– для ТХА/ТНН-1292, ТХА/ТНН-1592:

– для ТХА/ТНН-1292-01,-02; ТХА/ТНН-1592-01,-02:

– для ТХА-1292-03:
	0,4

6,3

25,5

	1.2.10
Устойчивость ТП к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008:
	V1

	1.2.11
Рабочий спай:
	неизолирован

	1.2.12
Количество чувствительных элементов:

– для ТХА/ТНН-1292:

– для ТХА/ТНН-1592:
	1

2

	1.2.13
Диаметр термоэлектродов, мм:

– для ТХА/ТНН-1292,-01,-02; ТХА/ТНН-1592,-01,-02:

– для ТХА-1292-03:
	1,0   1,2

0,7

	1.2.14
Электрическое сопротивление изоляции между термоэлектродами и защитной арматурой при температуре (25±10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %, не менее 100 МОм.

	1.2.15
Электрические параметры ТП при работе в комплекте с оборудованием со взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь»:

	– максимальное выходное напряжение U0, В
	0,5

	– максимальный выходной ток I0, мА
	1

	1.2.16
Ресурс, ч, не менее

– для ТХА/ТНН-1292,-01,-02; ТХА/ТНН-1592,-01,-02:

– для ТХА-1292-03:
	10000

20000

	1.2.17
Средний срок службы, лет, не менее
	4

	1.2.18
Назначенный срок службы 4 года. При успешном                 прохождении ТП периодической поверки, назначенный срок службы         продляется на величину следующего МПИ.

	1.2.19
Параметры предельных состояний:

– превышение допустимых отклонений соответствующему классу по п.1.2.5;

– истечение назначенного срока службы;

– необратимое разрушение деталей защитной арматуры, корпуса, кабельных вводов и других комплектующих, вызванное коррозией,            эрозией и старением материалов;

– обрыв или короткое замыкание цепи чувствительного элемента.


1.3
Комплектность изделия

	1.3.1
Преобразователь термоэлектрический, шт.
	1

	1.3.2
Руководство по эксплуатации, экз.
	1


1.4
Устройство и работа

1.4.1
Измерение температуры основано на явлении возникновения в цепи термопреобразователя термоэлектродвижущей силы при разности температур между его рабочими и свободными концами.

Величина термоэлектродвижущей силы зависит от этой разности            температур и фиксируется потенциометром.

1.4.2
Измерительным узлом термопреобразователя является           чувствительный элемент (ЧЭ), состоящий из двух термоэлектродов           хромель и алюмель, или нихросил и нисил (для ТНН) армированных               двухканальными (или четырехканальными) трубками из оксида алюминия. 

Свободные концы элемента подключены к контактам колодки             термопреобразователя. Положительные термоэлектроды, маркированные красной краской, подключены к контактам «1», «3». Головка изготовлена из алюминиевого сплава.

Рабочий конец термопары приварен к защитной арматуре.

1.4.3
Все термопреобразователи относятся к невосстанавливаемым (ТХА-1292-03 – к восстанавливаемым), одноканальным (ТХА-1592 – к двухканальным), однофункциональным, неремонтируемым (ТХА-1292-03 – к ремонтируемым) изделиям. Конструкция термопреобразователя 
ТХА-1292-03 – разборная со сменной термометрической вставкой.

Примечание – Допускается внесение изменений в конструкцию изделия, не влияющих на функциональное назначение, присоединительные размеры и технические характеристики изделия. Допускается изменение материалов в составе изделия в одностороннем порядке без изменения качественных, метрологических и технических характеристик и функциональных свойств выпускаемой продукции без уведомления заказчика
1.5
Обеспечение взрывозащищенности ТП
1.5.1
ТП взрывозащищенного исполнения должны соответствовать требованиям ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ 31610.11-2014 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты, требованиям 
ГОСТ IEC 60079-14-2013 и отраслевых Правил безопасности, регламентирующих применение данного оборудования во взрывоопасных зонах. ТП взрывозащищенного исполнения имеют маркировку по взрывозащите: 
«0Ex ia IIC T6 Ga X».

Индекс Х – означает:

– подключаемая к ТП регистрирующая аппаратура должна иметь искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011), а ее искробезопасные параметры (уровень искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне;

– при эксплуатации необходимо принимать меры защиты головки и внешней части ТП от нагрева (вследствие теплопередачи от измеряемой среды) выше температуры, допускаемой для температурного класса Т6.

–
диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации:

от минус 60 °С до плюс 80 °С;

–
ТС с алюминиевым корпусом во избежание опасности возгорания от фрикционных искр, образующихся при трении или соударении деталей, необходимо оберегать от механических ударов.

1.5.2
ТП взрывозащищенного исполнения могут применяться на объектах в зонах класса 0, 1 и 2 по ГОСТ 31610.10-1-2022, где возможно образование смесей горючих газов и паров с воздухом категории IIC температурной группы Т6 включительно по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

1.5.3
Взрывозащищенность ТП обеспечивается следующими            средствами:

– электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность              изоляции ТП соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011);

– в ТП отсутствуют электрические элементы способные накапливать электрическую энергию, превышающую допустимые значения по 
ГОСТ 31610.11-2014(IEC 60079-11:2011);

– конструкция корпуса и отдельных частей ТП выполнены с учетом общих требований ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) для электрооборудования, размещенного во взрывоопасных зонах. Фрикционная искробезопасность обеспечивается выбором конструкционных материалов.

– электрические параметры искробезопасной цепи соответствуют           указанным в пункте 1.2.15. 

1.5.4
Максимальная температура нагрева поверхности элементов ТП не превышает плюс 85 ºС, что соответствует температурному классу Т6.

1.6
Маркировка и пломбирование

1.6.1
Маркировка ТП должна содержать:

–
товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

–
обозначение типа ТП;

–
условное обозначение НСХ;

–
класс допуска;

–
рабочий диапазон измерений;

–
порядковый номер ТП по системе нумерации предприятия-изготовителя;

–
дата выпуска (год, месяц).

1.6.2
Для взрывозащищенных ТП дополнительно выполняется маркировка по взрывозащите и наносятся следующие знаки и надписи:

–
знак соответствия стандартам взрывозащиты Ех;

–
маркировка по взрывозащите 0Ex ia IIC T6 Ga X;

–
номер Сертификата соответствия техническому регламенту таможенного союза;

–
знак Евразийского соответствия (ЕАС).

1.6.3
Маркировка транспортной тары ТП должна соответствовать чертежам предприятия-изготовителя и содержать манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Верх» по ГОСТ 14192-96.

Маркирование транспортной тары должно быть произведено любым способом, обеспечивающим четкость и сохранность надписей при транспортировании.

1.7
Упаковка

1.7.1
Упаковка должна соответствовать категории упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170-78.

1.7.2
Вариант внутренней упаковки ВУ-1, вариант временной защиты В3-0 по ГОСТ 9.014-78.

1.7.3
Упаковывание датчиков должно производиться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15°С до плюс 40°С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.7.4
Транспортная тара должна быть выполнена по чертежам предприятия-изготовителя с учётом требований ГОСТ 5959-80. В экспортном исполнении и в районы с тропическим климатом и Крайнего Севера, а также при транспортировании морским путем, транспортная тара должна быть выполнена по чертежам предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 24634-81 и дополнительными требованиями договора.

2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1
Эксплуатационные ограничения

2.1.1
ТП должен эксплуатироваться в полном соответствии с              настоящим РЭ. 

2.1.2
Не допускается эксплуатация ТП в следующих случаях:

– превышение допустимых отклонений соответствующему классу по п.1.2.5;

– разрушение целостности защитной арматуры;

– нарушение целостности изоляции оболочки кабеля (удлинительных проводов);

– обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента;

– снижение электрического сопротивления изоляции между цепью        чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры ниже значения, указанного в п. 1.2.14.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации ТП не должны подвергаться термоудару (резкому нагреванию или охлаждению), а также механическим ударам.

2.1.3
Температура головки ТП не должна превышать плюс 85 (С.

2.1.4
После установки ТП для предотвращения перегрева головки произвести герметизацию зазора между ТП и футеровкой печи                       огнеупорной замазкой.

2.1.5
В местах установки ТП не должно быть притоков холодного воздуха или прорыва наружу нагретых газов. Глубина погружения ТП должна быть максимальной, благодаря чему увеличивается ее тепловоспринимающая поверхность. Располагать их следует в местах, где наибольшая          скорость потока среды, в результате чего будет увеличиваться коэффициент теплопередачи.

2.1.6
При измерении температур более плюс 400 (С ТП рекомендуется устанавливать вертикально. При горизонтальном размещении для предотвращения деформации необходимо устанавливать дополнительную опору.

2.1.7
При горизонтальном и наклонном монтаже штуцер для ввода проводов в головку ТП, как правило, должен быть направлен вниз.

2.1.8
Рабочий конец термопары необходимо располагать в середине измеряемого потока. Конец погружаемой части термопары должен                 выступать за ось потока на 5-10 мм. 

2.1.9
При присоединении к ТП компенсационных проводов необходимо строго соблюдать полярность. Свободные концы ТП должны иметь          постоянную температуру. Соединительные линии от ТП должны быть            защищены от механических повреждений, электрических помех, влияния             высокой температуры и влажности окружающей среды.

2.1.10
Соединительные линии должны иметь минимальное сопротивление, которое для всех соединительных и компенсационных проводов вместе с термопарой не должно превышать паспортное значение внешней цепи, подключаемой к прибору. Особое внимание следует обратить на снижение переходных сопротивлений в клеммных зажимах и переключателях. На соединительных линиях запрещается применять однополюсные переключатели, так как возможный электрический контакт между                 отдельными термопарами приводит к искажению показаний прибора.

2.1.11
Для увеличения срока службы демонтаж исправного ТП             допускается только для проведения поверки.

2.2
Подготовка изделия к использованию
2.2.1
Проверить сохранность тары. Распаковать ТП и проверить             комплектность.

2.2.2
Произвести внешний осмотр. 

2.2.3
Выдержать ТП после извлечения из упаковки при температуре (25(10) (С и относительной влажности от 30%  до 80 % в течение 1-2             часов.
2.2.4
Снять крышку с головки ТП.
2.2.5
Проверить целостность токоведущей цепи омметром. При наличии обрыва заменить ТП на новый.
2.2.6
Подсоединить к прибору с соблюдением полярности. При              необходимости использовать удлинительные провода.
2.2.7
Установить ТП в соответствующее гнездо и подключить к               измерительному прибору. ТП ТХА-1293-03 установить в соответствующее гнездо промышленного агрегата и приварить по диаметру 55 мм к корпусу агрегата

2.2.8
При замене вставки термометрической необходимо установить вставку в защитную арматуру до упора и затянуть винтами.

2.3
Обеспечение взрывозащиты при монтаже и эксплуатации

2.3.1
ТП во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок должны применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, строгим соблюдением требований ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017), действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл.7.3) и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2.3.2
Подключаемая к ТП регистрирующая аппаратура должна иметь искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), а ее искробезопасные параметры (уровень искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне и действующий сертификат ТР ТС 012.

2.4
Действия персонала при возникновении возможных              неисправностей 

2.4.1 
Изолировать участок технологической линии с использованием запорной арматуры, либо остановить технологическую линию полностью.

2.4.2 
Сбросить давление внутри изолированного участка.

2.4.3 
Изолированный участок должен быть охлажден до безопасной для обслуживающего технического персонала температуры.

2.4.4 
Произвести работы по демонтажу устройства, руководствуясь настоящим руководством, а также нормативными документами, правилами производства, действующими на предприятии.

2.4.5 
Ремонт ТП на месте эксплуатации не допускается.

2.4.6
Обратиться к предприятию-изготовителю.

3
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

3.1
Настоящий раздел устанавливает методику периодической поверки ТП. Требования к организации, порядку проведения и формы представления результатов поверки согласно приказу Минпромторга России 
от 31 июля 2020г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию                    свидетельства о поверке».
Межповерочный интервал 2 года.

3.2
Поверка проводится по Методике поверки МП-06-2024-20            «Преобразователи термоэлектрические типа ТХА, КТХА, ТКХ, КТХК, ТЖК, КТЖК, ТНН, КТНН».

4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

4.1
К монтажу и эксплуатации допускается персонал, ознакомленный с настоящим РЭ, прошедший инструктаж по технике безопасности, а также обучение и проверку знаний в соответствии с производственными инструкциями. Персонал должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже II и образование не ниже среднего специального. 

4.2
Эксплуатация датчиков должна производиться согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ, главы 3.4 ПТЭЭП и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования.

4.3
Не допускается применение датчиков для измерения температуры сред, агрессивных по отношению к материалам защитной арматуры,                контактирующим с измеряемой средой.

4.4
При эксплуатации ТП взрывозащищенного исполнения персонал должен выполнять все мероприятия в полном соответствии с подразделом 2.3 настоящего РЭ.

4.5
При монтаже, демонтаже и обслуживании ТП во время эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности от получения ожогов и других видов поражения в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.

5
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1
Транспортирование ТП в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиатранспортом – в отапливаемых, герметизированных отсеках, кроме ТП с длиной монтажной части 2000 мм и более) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

5.2
Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе), для морских перевозок в трюмах – условиям хранения 3 и для               тропического исполнения – условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69.

5.3
Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и относиться к складским помещениям изготовителя и потребителя.

5.4
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ТП, упакованные в транспортную тару, не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки транспортной тары должен исключать возможность перемещения ТП.

5.5
Не допускается хранение ТП без упаковки в помещениях,             содержащих газы и пары, вызывающие коррозию.

5.6
Назначенный срок хранения ТП в условиях транспортирования и хранения (п. 5.2, 5.3) – не более 1 года с момента изготовления. При          успешном прохождении приёмо-сдаточных испытаний назначенный срок хранения может быть продлен на 6 месяцев.

6
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1
Изготовитель гарантирует соответствие ТП требованиям технических условий ТУ 311-00226253.026-2011 при соблюдении условий                  транспортирования, монтажа, эксплуатации и хранения.

6.2
Гарантийный срок эксплуатации термопреобразователя – до 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты           изготовления, в пределах ресурса
6.3
Действие гарантийных обязательств прекращается в случае:

– истечения гарантийного срока;

– несоблюдения потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем РЭ;

– утери (утраты) паспорта;

– отсутствия серийного номера и даты выпуска на ТП;

– механических повреждений ТП, а также самостоятельного ремонта или модификации ТП, не предусмотренных настоящим РЭ.

6.4
Претензии потребителя принимаются в течение гарантийного        срока. Для рассмотрения претензии потребитель предоставляет:

– РЭ на ТП;

– акт о выявленных недостатках и (или) несоответствий ТП                      техническим характеристикам, указанным в РЭ.

7
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь термоэлектрический ___________________________ 
№ ________________ изготовлен и принят в соответствии с                      обязательными требованиями государственных стандартов,                       ТУ 311-00226253.026-2011 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК: 

	М. П. 


	_______________________
(личная подпись)
	___________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
(год, месяц, число)


Первичную поверку произвел:

	М. П. 


	_______________________
(личная подпись)
	___________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
(год, месяц, число)


8
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Преобразователь термоэлектрический упакован согласно                        требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Упаковку произвёл

	______________________
(должность)
	_______________
(личная подпись)
	____________________
(расшифровка подписи)

	______________________
(год, месяц, число)
	
	


9
УТИЛИЗАЦИЯ

9.1
Для разбора и утилизации термопреобразователи передаются в специализированную организацию по утилизации. Утилизация                         осуществляется в соответствии с действующими на момент утилизации нормами и правилами, принятыми на территории РФ.

Приложение А
(справочное)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ИСПОЛНЕНИЯ

	[image: image2.jpg]100

95

))
((

220

#57

!
A





	[image: image3.jpg]100

MisxZ

-+

#57

(| 2

(( NH

076 v 09

|

|

!
A

!

/






	Рисунок А.1
	Рисунок А.2

	[image: image4.jpg]100

95

)
{522

l\
gl ST
S S
Ry (
N
L
455
TN
“ 835
xQ
v
v

g/






	Рисунок А.3


Таблица А.1 – Габаритные размеры и масса
	Исполнение ТП
	Рисунок
	Длина монтажной части L, мм
	l, мм
	Масса, кг, не более

	ТХА/ТНН-1292
	А.1
	800
	-
	1,14

	ТХА/ТНН-1592
	
	
	
	

	ТХА/ТНН-1292-01
	А.2
	250, 320, 400, 500, 630, 800
	160
	1,65

	ТХА/ТНН-1292-02
	
	320, 500
	320
	1,47

	ТХА/ТНН-1592-01
	
	250, 320, 400, 500, 630, 800
	160
	1,63

	ТХА/ТНН-1592-02
	
	320, 500
	320
	1,44

	ТХА-1292-03
	А.3
	80, 100, 120, 

160, 200
	-
	1,383

	Примечание – У ТП  во взрывозащищенном исполнении  в условном обозначении добавляется индекс «Ех» (например, ТНН-1292-Ех).

	Пример записи при заказе 

ТХА - 1292-01 - 250(160)мм, кл.1, Д3, ТУ 311-00226253.026-2011, 2 шт.

	
	
	
	
	
	
	Кол-во

	
	
	
	
	
	Наименование технических условий1)

	
	
	
	
	Климатическое исполнение

	
	
	
	Класс допуска2)

	
	
	Монтажная длина (см. таблицу А.1)3)

	
	Исполнение ТП (см. приложение А)

	Преобразователь термоэлектрический


Примечания
1. Допускается не указывать.

2. Класс допуска 2 в условном обозначении ТП не указывается.            Указывается класс допуска 1.

3. Для ТХА/ТНН-1291-01, -02, ТХА/ТНН-1591-01, -02 дополнительно в скобках указывается длина «шейки» l в мм (по заказу).

	[image: image5.jpg]NMPUEOP






Контактная информация:

	Адрес:
	454047, Россия, Челябинск,

ул. 2-я Павелецкая, д. 36, стр. 3, оф. 203

	Телефон:
	+7 (351) 725-76-97 (многоканальный)

	E-mail:
	sales@tpchel.ru

	Сайт:
	www.tpchel.ru

	
	

	Сервисная служба:


	+7 (351) 725-76-62, 725-74-72, 725-75-10


Продукция произведена ООО «ЧТП»












ЧТП 2026
14
15

