4
                                                                                                                2.821.136 ПС 

1
                                                                                                                 2.821.136 ПС 


	 42 1150
     
[image: image1.png]



	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТХА-1к-П, ТХА-2к-П, ТНН-1к-П, ТНН-2к-П
Паспорт 

2.821.136 ПС 


	


1
НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователи термоэлектрические с одним (ТХА-1к-П, ТНН-1к-П), двумя чувствительными элементами (ТХА-2к-П, ТНН-2к-П) (в дальнейшем – термопреобразователи или ТП) предназначены для измерения температуры газообразных окислительных и нейтральных сред, воздуха, инертных газов, не взаимодействующих с материалом термоэлектродов и не разрушающих материал защитной арматуры. ТП имеют полость для установки проверочного термоэлектрического преобразователя, максимальный диаметр проверочного преобразователя 3 мм. Это           позволяет периодически контролировать значения температуры непосредственно на месте их установки.

Во избежание разрушения термопреобразователя необходимо  строго соблюдать указания Руководства по эксплуатации.
2
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
	2.1 Условное обозначение термопреобразователя:
      (нужное подчеркнуть)
	ТХА-1к-П,  ТХА-2к-П,
       ТНН-1к-П, ТНН-2к-П

	2.2 Рабочий диапазон измеряемых температур, (С,  
	

	                              ТХА-1к-П,  ТХА-2к-П
	от минус 40 до1100

	                               ТНН-1к-П, ТНН-2к-П
	          от  0 до1100

	2.3 Номинальная температура применения, (С  
	800

	2.4 Условное обозначение номинальной статической 
характеристики преобразования (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:
	


	                              ТХА-1к-П,  ТХА-2к-П
	К

	                               ТНН-1к-П, ТНН-2к-П
	N

	2.5 Класс допуска  чувствительного элемента по ГОСТ 6616-94
 (нужное подчеркнуть)
	1      2

	2.6 Пределы допускаемого отклонения от НСХ преобразования ЧЭ ТП в рабочем диапазоне температур, (Д, (С, не более: 
для 1 класса допуска: 

          - в диапазоне температур от минус 40 (С до 375 (С включ.                            ( 1,5 

    - при температуре св.375 (С до 1100 (С включ.                                   ( 0,004 (  
[image: image2.wmf]t

 
для 2 класса допуска: 

          - в диапазоне температур от минус 40 (С до 333 (С включ.                            ( 2,5 

    - при температуре св.333 (С до 1100 (С включ.                                   ( 0,075 (  
[image: image3.wmf]t

  (t - температура измеряемой среды).

	2.7  Показатель тепловой инерции, с, не более:
	180

	2.8 Электрическое сопротивление изоляции между чувствительным элементом и металлической частью защитной арматуры при температуре окружающего воздуха  (25 ± 10) °С и относительной влажности от 30 % до 80 %, МОм, не менее
    100

	2.9  Устойчивость к механическим воздействиям 
по ГОСТ Р 52931-2008
	
N2

	2.10 Материал монтажной части защитной арматуры
(нужное подчеркнуть)
	15Х25Т,   ЕN 1.4841

	         2.11 Климатическое исполнение – С4 по ГОСТ Р 52931-2008, при этом верхнее             значение температуры окружающего воздуха до 85 (С.

	2.12  Герметичность к измеряемой среде:
	 герметичны

	2.13  Ресурс при номинальной температуре применения, при          одной термосмене  (нагрев-охлаждение), ч, не менее:
	8000 



	П р и м е ч а н и е – Предприятие - изготовитель не гарантирует 
заданный ресурс при работе в циклическом режиме.
	


       3     КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ
	Наименование составной части
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	Преобразователь термоэлектрический  
	
	1 шт.
	

	Паспорт 
	2.821.136 ПС
	1 экз.
	

	Руководство по эксплуатации


	2.821.136 РЭ
	1 экз.


	На партию 25 шт. и менее


4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1
Изготовитель гарантирует соответствие термопреобразователей             требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, монтажа, эксплуатации и хранения.

4.2
Гарантийный срок эксплуатации термопреобразователя 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но в пределах ресурса:
4.3
Гарантийный срок хранения термопреобразователя не более 6 месяцев со дня изготовления

5
CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Термопреобразователь _  ____________________заводской номер _____________________, изготовлен и принят в соответствии 
с обязательными требованиями государственных стандартов, техническими             условиями ТУ4211-071-00226253-2009 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК: 
	М. П. 


	_______________________
(личная подпись)
	___________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
(год, месяц, число)


Первичную поверку (калибровку) произвел:
	М. П. 


	_______________________
(личная подпись)
	___________________
(расшифровка подписи)

	_________________________
(год, месяц, число)


6
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Термопреобразователь упакован согласно требованиям, 
предусмотренным в действующей технической документации.
	_______________
(личная подпись)
	____________________
(расшифровка подписи)

	
	


	[image: image4.jpg]NMPUEOP






Контактная информация:

	Адрес:
	454047, Россия, Челябинск,

ул. 2-я Павелецкая, д. 36, стр. 3, оф. 203

	Телефон:
	+7 (351) 725-76-97 (многоканальный)

	E-mail:
	sales@tpchel.ru

	Сайт:
	www.tpchel.ru

	
	

	Сервисная служба:


	+7 (351) 725-76-62, 725-74-72, 725-75-10


Продукция произведена ООО «ЧТП»












ЧТП 2026
_1019044901

_1272868987.unknown

